附件2：

麻醉机和呼吸机用呼吸管路参数

1.采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，方便操作，避免交叉感染。

2.呼吸管路为波纹管，耐压耐扭折，管路接头可拆卸，可与雾化装置连接进行呼吸机雾化治疗。

3.管路长度≥1.8米，包含有创管路和无创管路，有创管路需含有双积水杯，积水杯容量至少80ml,无创管路需配有压力监测管及转接头。

4.接头符合ISO标准口径，成人22mm 儿童15mm，有CO2检测孔。

5.管路性能额定流量：30L/min，0.2kPa；泄露速率：单管路：不大于25mL/min；双管路：不大于50mL/min；顺应性：6 kPa压力下，每米长度管路10mL/kPa。

正压面罩参数

产品适用范围：与供气装置连接，用于给患者提供持续气道正压通气。

产品性能结构及组成：产品由上盖、气垫、气嘴、管路接头组成。上盖，气垫采用聚氯乙烯制成，气嘴采用聚碳酸酯制成。

参数说明：

- 采用进口原材料，不含DEHP 、不含LATEX

- 可充气式气垫，柔软舒适，特殊轮廓调节功能，使气垫对面部皮肤的压迫感降至最低，确保病人舒适感，并能有效地控制漏气。

- 标准口径气嘴，配补气球，通过气嘴给气垫充气，使其达到最佳舒适度来贴合患者面部。

- 设备连接口外径符合ISO5356标准口径。

- 可拆式接头的设计，可在给病人通气治疗时，使用鼻氧管或进行支气管镜检查。

- 上下两个取样口，供医生结合相关设备监控氧气使用（不用时，可关闭）。

- 可配头套，头套起到固定面罩的作用，轻质弹性材料制成，透气性强。

一次性使用胃管参数

- 一次性使用胃管主要由胃管（管胚、接头）和咬口组成。

2、胃管材料应采用聚氯乙烯塑料制成。

3、咬口的材料应采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂制成。

4、胃管根据管胚外径不同可分为多种规格，其中需配备咬口的          7.53mm(F22)-10.82mm(F32)。

5、胃管的管胚与接头连接应 牢固，能承受 15N 的拉力大于15s 不脱落。

6、产品经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。